数显邵氏硬度计

使 用 说 明 书

一、概 述

1.1 基本原理

用一定形状的压针，在试验力作用下垂直压

入试样表面﹐当压足表面与试样表面完全贴合

时，压针尖端面相对压足平面有一定的伸出长

度 L（见图 1-1），以 L值的大小来表征邵氏硬

度的大小，L值越大﹐表示邵尔硬度越低，反之

| 越高。 计算公式为: L HD =100 − 0.025 式中 H 为邵氏硬度。 |  | 图 1-1 |
| --- | --- | --- |

由公式可知，邵氏硬度与压针位移量有关。通过测量压针的位移量，

即可计算出邵氏硬度值。本系列硬度计用传感器测量出压针位移量，再通

过MCU 计算处理，得出相应的邵氏硬度值。

1.2 功能特点

❶ 峰值锁存、平均值计算及欠压报警功能

❷ 自动关机功能

❸ 大尺寸液晶显示屏： 采用带背光的高像素工业级液晶显示屏， 易读易看。

❹ 菜单式操作管理界面： 操作界面采用菜单方式，直观、易学 易用。

❺ 丰富的数据管理功能： 可方便地实现测量数据的存储、删除

及数据打印输出操作；可设置公差进行试件的硬度筛查检测；可进

行试验的基本数据统计运算等。 ❻用户可自行定义报表打印

1.3 型号及应用领域

主要用于软塑料和常规硬度橡胶等非金属的硬度测定。例如：软橡胶、

合成橡胶、胶辊、热塑性弹性体、薄膜、毛毡、皮革、密封件、轮胎、胶

管/带等，在塑料业、橡胶业以及其他行业有着广泛的应用。

邵氏硬度根据所采用的压头和力值的不同，可分成多种类型，分别适

用于不同硬度范围的测量。

1

型号 类型 应 用 范 围

EHS1A A 软硫化橡胶, 天然橡胶,热塑性弹性材料, 柔性丙烯酸树脂和

热固性塑料，石腊, 毛毡与皮革等

EHS5C C 中硬度橡胶, 热塑性弹性材料,中硬度塑料和热固性塑料

EHS5D D 硬橡胶，热塑性弹性材料,硬塑料和硬热固性塑料

EHS1B B 中硬橡胶,热塑性弹性材料, 纸制品，以及纤维材料 EHSoo OO 软橡胶和热塑性弹性材料,很软的塑料及热固性塑料,中密度

纤维卷料

很软的橡胶和热塑性弹性体,海棉,极软的塑料及热固性塑料,

EHSo O

发泡塑料,低密度纤维卷料，人体及动物组织 EHSdo DO 中硬橡胶和热塑性弹性材料,很高密度纤维卷料

软 硬

图 1-2

| 1.4 技术指标 |  |  |  | LCD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 测量范围： 0～100H； 2. 测量误差：≤±1H 3. 存储数据：500组； 4. 电源：3节7号电池 5. 工作环境：温度：0℃～+50℃ 湿度： 20%～85%； 6. 储存环境：温度：-30℃～+80℃ 湿 度：5%～95%； 7. 外形尺寸： 153mm×50mm×29mm(主机部分)； 8. 重量：约169g。 9. 适用标准：ASTM D-2240,GB/T-531，ISO7619 |  | 按键 压头 |  |  |  | 图 1-3 |  |  | 压足 |

2